附件

微量元素检测仪（原子吸收光谱仪）招标参数

| 1 | *方法学：原子吸收光谱法 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | *专利技术：独有的多通道夹角专利技术，保证了检测结果的准确性及稳定性 |  |
| 3 | *光源：两个及以上复合元素灯 |  |
| 4 | 检测样本类型及用量：全血20微升 |  |
| 5 | *具有国家二级标准物质 |  |
| 6 | *可提供与仪器配套使用的全套试剂（包括检测试剂、校准品、质控品），并取得二类医疗器械注册认证 |  |
| 7 | 雾化器：高效金属雾化器 |  |
| 8 | *安全措施：采用三重保护装置（防回火器、压力控制、流量监视） |  |
| 9 | 检测元素种类：一次进样,可以同时测试铜、锌、钙、镁、铁五种元素含量 |  |
| 10 | 检测时间：小于4s |  |
| 11 | 通道数：五通道 |  |
| 12 | 精密度：对铜、锌、钙、镁、铁的不精密度不大于1.0%（Abs>0.1） |  |
| 13 | 光学单色器：全息光栅单色器 |  |
| 14 | 原子化器：预混合型100mm单缝全钛燃烧器 |  |
| 15 | 波长范围：190 -650nm |  |
| 16 | 光谱带宽：0.15-2.0nm |  |
| 17 | 吸光度：0 -2 Abs |  |
| 18 | 基线稳定性：每30min内各线基线稳定性不应超过0.005Abs |  |
| 19 | 检出限：铜的检出限≤0.02μg/mL |  |
| 20 | 测量结果：专用软件自动计算、整理、存储并打印，并与LIS系统无缝连接 |  |