婴儿培养箱

一、基本配置：主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），机脚，LED黄疸治疗装置。

二、主要技术参数：

- 工作电源：AC220V/ 50HZ

- 输入功率：≤850VA

- 控温方式：箱温控制

- 控温范围：25℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到39℃.）

- 箱温显示温度范围：6～65℃

- 升温时间：≤30min

- 培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃

- 平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃

- 温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

- 温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

- 婴儿床倾斜角度：±12°无级可调

- 婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（稳定温度状态下）

- 故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风机、系统等

- ★上黄疸治疗装置：灯珠数量大于450颗

- 床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm²  (光源为LED)

- 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm²   (光源为LED)

- 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

- 光源工作时间的计时范围：0-9999小时59分

- 具有箱温控制模式；

- 设置温度与箱内温度分屏显示；

- 独立的超温保护系统；

- 自然风道加湿；

- 婴儿床倾斜角度无级可调功能；

- 产品具有自检功能，多种故障报警提示；

- ★蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

- 整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

- 前面板具有温度校正功能；

- 具有数据储存功能；

- 具有正门独立锁定装置；

- 具有RS-232接口；

- 具有氧气输入接口；

- 具有黄疸治疗装置；

- ★采用低噪音的无刷直流电机。