婴儿培养箱

一、基本配置：主机（包括婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），皮肤温度传感器，机柜，上黄疸治疗装置（光源为LED）,下黄疸治疗装置（光源为LED）。

二、主要技术参数：

- 工作电源：AC220V/50Hz

- 输入功率：≤1000VA

- ★控制方式：箱温和肤温两种温度控制

- 箱温控制范围：25～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到39℃.）

- 皮肤温度控制范围：34～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到38℃.）

- 箱温和肤温显示温度范围：5～65℃

- ★升温时间：≤30min

- 培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃

- 平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃

- ★温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

- ★温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

- ★皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

- 婴儿床倾斜角度: ±12°无级可调

- ★婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）（稳定温度状态下）

- 故障报警: 断电、传感器、 偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等

- 湿度显示范围: 0%RH～99%RH

- 湿度控制范围: 0%RH～90%RH

- 湿度控制精度：±10%RH

- 重量显示精度: ±1% （配置称重装置时）

- 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4

★上黄疸治疗装置：灯珠数量大于450颗

- ★床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm2（光源为LED）

- ★床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm2  （光源为LED）

- 有效表面内的最高胆红素总辐照度：3.5mW/cm2  （光源为LED）

★下黄疸治疗装置：灯片数量大于60颗

- ★床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

- ★床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

- 有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm2（光源为LED）

- 具有箱温和肤温两种温度控制模式；

28. 设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示；

29. 婴儿床倾斜角度无级可调功能；

30. 水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒；

31. 蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

32. 整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

33. 具有正门独立锁定装置；

34. 采用低噪音的无刷直流电机。