# 心电工作站招标参数(12导有线心电采集盒)

一、工作条件：

*1.1 产品主机可在电源直流5V，室温5—40℃和相对湿度25%RH~85%RH的环境下正常工作。

二、 ECG输入

2.1  ECG输入通道：标准12导联心电信息同步采集

*2.2 导联选择：手动/自动可选，需支持Cabrera 导联体系

2.3  输入阻抗：≥100MΩ（10Hz）

2.4  频率响应：0.01Hz～300Hz (+0.4 dB ~ -3.0 dB)

2.5  定标电压：1mV±2%

*2.6 抗极化电压：±600mV

2.7  内部噪声：≤12.5µVp-p

2.8  时间常数：≥3.2s

2.9  共模抑制比：≥123dB（AC 滤波器关闭）；≥140dB（AC 滤波器开启）

2.10 输入回路电流：≤10nA

2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

三、波形处理：

*3.1  A/D转换： 24bit

3.2   采样率：16kHz/秒/通道(采集); 1kHz (分析)

3.3   灵敏度选择：  2.5, 5, 10, 20 ,10/5(mm/mV)，AGC

3.4   抗干扰滤波：  交流滤波器 50Hz/60Hz/关闭

肌电滤波器 25Hz/35Hz/45Hz/关闭

基漂滤波器 0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz

低通滤波器 300Hz/270Hz/150Hz/100Hz/75Hz

4.1  CPU: Pentium P4 或Celeron D310以上；

4.2  内存：512M以上；

4.3  主板：推荐使用Inter芯片组的主机板；

4.4  硬盘：40G以上；

4.5  显示卡：AGP，1M以上显存；

4.6  其它：24倍速以上CD-ROM；

五、记录器：

5.1  外置激光或喷墨打印机

5.2  走纸速度：5mm/s，6.25mm/s，10mm/s，12.5mm/s，25mm/s，50mm/s

5.3  记录通道：12道同步

5.4  打印方式：实时同步或连续12道心电波形

*5.5 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息等

# 六、功能特点：

6.1   支持12导联模式，9导联模式

6.2   支持静态心电检查和药物负荷试验，支持心电向量和心率变异分析

6.3   支持导联顺序、导联标签自定义

6.4   支持心电图报告的波形基线位置自动调整、增益自动调整

6.5   支持测量、诊断异常值提醒

6.6   支持心电图特征描述输出

6.7   支持相邻RR、心率值显示以及打印

6.8   支持采集后自动打印功能

6.9   支持快捷心电图功能.

6.10  包括十二导联常规心电图分析、频谱心电图分析、QT 离散度分析、向量心电图分析、时间向量心电图及心率变异性分析等九大分析功能。

*6.11 支持信号质量检测，支持导联脱落检测，方便医生了解导联连接状况

*6.12 支持心律失常异常波形的醒目颜色提示，方便医生快速浏览异常波形

6.13  支持30分钟内的波形冻结和回顾，医生可选择任意需要的波形进行打印

*6.14 具有事件标记功能，医生可一次性回顾标记的片段，并将所需的片段图进行打印

6.15 具有波形放大功能和高精度电子尺，方便医生进行高精度测量

6.16 支持心拍特征模板自动识别，支持特征点手动调节后的重新测量

6.17 支持自选典型的代表心拍进行测量分析

6.18  支持诊断算法灵敏度可调功能；

*6.19 支持左右手电极反转和胸导联纠正，支持导联纠正后的重新分析，不需要因为导联接错而多做一次心电图，减轻医生工作

*6.20 支持病人危急值响应功能，紧急病人用置顶红色标出，不耽误病人急救

6.21 支持5个记录同屏比较，可以更直观地查看前后几次检查的疾病演变情况

*6.22 支持四种QTc计算公式。

*6.23 支持两种电轴计算方法：振幅法、面积法。

*6.24 支持自定义心动过速、心动过缓的阈值

6.25 支持多种查询条件的组合查询，支持测量参数组合查询，支持用户自定义查询条件，方便医生快速查找病历

6.26 支持按申请科室统计、按申请医生统计、按检查科室统计、按检查设备统计、支持按费用统计，支持心电图分析值统计、支持按诊断结论统计，对统计的结果可生成报表

6.27 支持通过GDT、SCP、FDA-XML、DICOM、HL7(选配)等通用标准协议接入第三方HIS或EMR系统

6.28 支持PDF、BMP、JPG、DAT、PDF、SCP、FDA-XML格式输出

6.29 支持一维、二维条形码扫描、身份证、社保卡、就诊卡、磁卡机（相应配件为选配，需另行购买）读取病人信息

6.30 支持彩色打印，打印网格，波形粗细可调

6.31 可提供2种以上报告模板

*6.32 要求报告类型可配置，可以一键输出多种报告，减少冗余操作

6.33 要求病人信息显示界面可配置、数据管理列表可配置

*6.34 要求提供两种数据管理模式：以检查为中心、以病人为中心

6.35 要求提供用户权限管理，满足医院多用户权限控制，记录各个用户独有的使用习惯

6.36 要求支持图片签名，简化医生手签或者盖章的工作

6.37 要求支持系统设置密码保护

*6.38  要求支持和心电图机的双向通讯（选配），可以组成一个小型的网络系统，实现心电图的集中诊断。

6.39提供报告诊断助手：支持智能化诊断模板数据库，用户可新增、删除及归类；支持记忆跟随输入，避免重复输入；提供汉语拼音缩写快速查找，提高书写速度；提供常用符号小键盘输入，减少医生工作；

6.40支持报告保存、Email发送功能；

6.41支持按医生、科室归档病人，方便医生查看自己负责的病人；

# 七、产品认证：

7.1  要求通过CE认证,FDA认证

# *7.2 要求公司需要通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境质量认证