附件：

报名资格：①有效的企业营业执照副本复印件；②有效的法定代表人身份证正反面复印件；③本公告报名期内开具的法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证复印件(委托报名时必须提供，明确委托权限及时间)；以上材料要求提供复印件的均需加盖公章，材料合格方能报名。

评分方法

| 序号 | 评审项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 40分 | （1）以最低的报价为基准价，基准价报价得分为 40 分。 （2）价格分计算公式：某供应商价格分=（基准价/某供应商报价）×40 分。 |
| 2 | 技术要求 | 50分 | 由采购小组根据各供应商的投标资料进行独立打分。 标记▲为核心参数，必须全部满足，不满足的得分为零。其他技术参数不满足或负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 3 | 商务要求 | 10分 | 1、所提供设备品牌国内市场占有率领先，其中贵州省市场装机≥50台，必须提供用户名单证明；（10分） 2、生产厂家在贵州省设有直属技术服务中心，常驻5人以上技术服务人员，确保及时快捷的售后服务。（5分） |
| 采购小组将根据总得分由高到低次序排名中标候选人，得分最高的第一中标候选人与谈价小组进行项目磋商。得分相同的，根据报价由低到高顺序排列次序。 当第一中标候选人无法按要求完成项目时，由顺位第二中标候选人与谈价小组进行项目磋商并完成项目。 |

技术参数及配置清单

（一）总体要求：商务要求

1、所提供设备品牌国内市场占有率领先，其中贵州省市场装机≥50台，必须提供用户名单证明；

2、生产厂家在贵州省设有直属技术服务中心，常驻5人以上技术服务人员，确保及时快捷的售后服务。

3、为保证成像效果和系统兼容性，医用内窥镜摄像系统、液晶监视器、冷光源、鼻窦镜、耳镜、内镜医学影像图文信息管理系统、鼻窦镜手术器械为同一品牌。

（二）主要技术要求：

1、全数字高清医用摄像系统（含摄像头）：

（1）TV系统：PAL和NTSC可切换；

▲（2）像素：≥ 1920（水平）×1080（垂直）（208万像素）；

（3）输出清晰度：1080P；

（4）扫描标准：逐行扫描1125线；

（5）视频输出： BNC插座×2，S端子插座×1；RGB/YPbPr输出： BNC插座×3；高清视频输出： HDMI×1（输出1080P信号）；

▲（6）最低照度： 2Lx at F2.8；

▲（7）医用内窥镜摄像系统的分辨力≥114线对（需提供检验报告证明文件）；

（8）白平衡： AWC（自动白平衡控制）、ATW(自动追踪白平衡）和MENU(手动控制)；

（9）增益选择：AGC增益提高可选择；

▲（10）医用内窥镜摄像系统图像的色彩还原能力应≥四级（需提供检验报告证明文件）；

（11）摄像系统具有≥2.5倍电子放大功能和图像冻结功能；

▲（12）主机前面板≥7寸液晶屏幕，实时同步显示图像；

▲（13）摄像头具有四个遥控手柄功能键，分别控制白平衡、放大、亮度增加和亮度减少；

（14）摄像头密封性良好，符合GB4208-2008相关标准，具有至少IPX8防水级别，可支持低温等离子和浸泡消毒等消毒灭菌方式。

2、医用高清液晶监视器：

（1）全高清医用液晶显示器，屏幕尺寸≥27英寸；

（2）视角:178度（水平&垂直）；

（3）分辨率:1920×1080；

（4）长宽比:16:9；

▲（5）显示色:10.7亿色,图像立体感强、色彩还原度高切逼真；

（6）对比度:1000:1；

（7）亮度：1000cd/m2；

▲（8）输入端口: HDMI；BNC（3G-SDI）； DVI-D:×1；

3、智能LED冷光源：

▲（1）LED冷光源，主机前面板≥7寸智能LCD触摸操作界面，可显示累计使用时间、照度、亮度等工作状态；光源亮度100级可调，带智能键，可一键恢复记忆亮度，方便医生操作；

▲（2）高亮度，使用寿命长，LED发光模组寿命≥40000H；

（3）光源照度：≥1100000Lx；

（4）光源色温：≤6500K；

（5）光输出孔规格:Ф10mm；

（6）纤维光纤长度≥2500mm。

4、鼻窦镜：6条

（1）内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管；

（2）窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥；

（3）采用棒状透镜技术，图像清晰，视场明亮；

（4）带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；

（5）视场中心角分辨力：0.8 C/(°)；

▲（6）有效景深范围：(3.5-18)mm；

（7）在A标准照明体下的显色指数Ra：90；

（8）有效光度率：500 cd/m；

（9）单位相对畸变VU-Z的控制量：≤25%；

▲（10）0°鼻窦镜2条，直径4mm×175mm；30°鼻窦镜1条，直径4mm×175mm；70°鼻窦镜2条，直径4mm×175mm；0°鼻窦镜1条，直径3mm×175mm；。

▲（11）鼻窦镜必须可高温高压消毒，也可低温等离子消毒。

5、耳镜：8条

（1）内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管；

（2）窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥；

（3）采用棒状透镜技术，图像清晰，视场明亮；

（4）带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；

（5）视场中心角分辨力：2.5 C/(°)；

▲（6）有效景深范围：(8-18)mm；

（7）在A标准照明体下的显色指数Ra：90；

（8）有效光度率：500 cd/m；

（9）单位相对畸变VU-Z的控制量：≤25%；

▲（10）耳镜8条，直径2.7mm×110mm。

▲（11）耳镜必须可高温高压消毒，也可低温等离子消毒。

6、 成人款纤维鼻咽喉镜：

（1）光学系统：视场角≥90°（直视）；

▲（2）观察深度：2mm-50mm；

▲（3）弯角：向上≥180°，向下≥130°；

（4）头端部：外径≤Ф5.0MM；

（5）插入管：外径≤Ф5.0MM；

（6）钳孔：内径≥Ф2.0MM；

（7）有效长度：≥450MM；

▲（8）分辨率：≥4.17 lp/mm；

（9）采用日本住田光学导像束、德国纤维导光束；

（10）内镜的全防水设计，可完全浸泡消毒；

（11）可拆卸吸引阀门。

7、纤细款纤维鼻咽喉镜：

（1）光学系统：视场角≥90°（直视）；

▲（2）观察深度：2mm-50mm；

▲（3）弯角：向上≥130°，向下≥130°；

（4）头端部：外径≤Ф3.5MM；

（5）插入管：外径≤Ф3.8MM；

（6）有效长度：≤300MM；

▲（7）分辨率：≥4.17 lp/mm；

（8）采用日本住田光学导像束、德国纤维导光束；

（9）内镜的全防水设计，可完全浸泡消毒；

（10）可拆卸吸引阀门。

8、内镜医学影像图文信息管理系统：

（1）内窥镜图文管理系统，操作简单易学，便于用户掌握；数字化图像采集，图像清晰、色彩逼真，支持录像和回放;

（2）视频采集采用先进的Mpeg2编码格式进行视频压缩；可采集超过100万幅高清静态图片或连续录像100小时以上；

（3）图像采集方便快捷，可使用脚踏开关、键盘、鼠标采集图像，一个脚踏开关即可控制动态和静态图像采集；可对采集的静态图片或动态录像加时间戳功能，便于记录图片和录像的采集时间；可自定义设置图像采集范围，并可设置圆形裁剪范围；

▲（4）可对图像进行图形标注、文字标注、部位标注、病理描述、示意图标注、测量等功能处理，放大镜功能可局部放大图像，便于观察诊断。

9、高档仪器车：

（1）整体组合，装卸自如；

（2）铝合金立柱，倍显档次；

（3）层板可调，空间多重组合。

▲10、鼻窦镜手术器械

（1）手术器械采用进口不锈钢材料，无镀层，防腐性能好，可低温等离子消毒；

（2）鼻窦镜手术器械主要用于下列检查和手术：

a.内窥镜下鼻腔疾患检查和手术；

b.内窥镜下鼻窦疾患检查和手术；

c.功能性鼻窦手术；

d.鼻眼相关外科与颅底外科手术；

e.鼻窦异物的取出。

鼻窦镜手术器械清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中耳息肉钳（大号麦粒头） | 把 | 1 |
| 2 | 中耳息肉钳(小号麦粒头) | 把 | 1 |
| 3 | 中耳息肉钳(45°杯形头) | 把 | 1 |
| 4 | 中耳息肉钳(大杯形头) | 把 | 1 |
| 5 | 中耳息肉钳(小杯形头) | 把 | 1 |
| 6 | 中耳息肉剪(直形，头长4mm) | 把 | 1 |
| 7 | 耵聍钩(4支组合) | 套 | 2 |
| 8 | 耳吸引管（2.0X80mm） | 把 | 4 |
| 9 | 鼻咬切钳（0°推杆式） | 把 | 1 |
| 10 | 鼻咬切钳（30°推杆式） | 把 | 1 |
| 11 | 鼻腔吸引管（Ф3x125mm） | 把 | 1 |
| 12 | 鼻腔吸引管（Ф4x175mm，弯） | 把 | 1 |
| 13 | 鼻腔吸引管（Ф3x175mm，弯） | 把 | 1 |
| 14 | 鼻腔吸引管（Ф2.5x175mm，弯） | 把 | 1 |
| 15 | 鼻腔吸引管（Ф3x125mm） | 把 | 1 |
| 16 | 鼻腔吸引管（Ф2.5x190mm） | 把 | 2 |
| 17 | 鼻腔吸引管（Ф3.5x190mm） | 把 | 2 |
| 18 | 鼻腔吸引管（Ф3x220mm） | 把 | 2 |
| 19 | 鼻窥器（20x150mm） | 把 | 5 |
| 20 | 上颌窦穿刺针（1.5x380mm） | 把 | 1 |
| 21 | 上颌窦穿刺针（2.5x380mm） | 把 | 1 |
| 22 | 鼻中隔剥离器0° | 把 | 1 |
| 23 | 异物喉钳（弯上下开口） | 把 | 1 |
| 24 | 异物喉钳（弯左右开口) | 把 | 1 |
| 25 | 枪状镊16cm | 把 | 6 |
| 26 | 音叉 | 把 | 1 |
| 27 | 额镜 | 把 | 1 |
| 28 | 带吸引剥离子（双侧） | 把 | 2 |
| 29 | 鼻窦镜镜子消毒盒 | 个 | 5 |
| 30 | 鼻窦镜器械消毒盒 | 个 | 2 |
| 31 | 耳镜消毒盒 | 个 | 3 |
| 32 | 咽喉镜消毒盒 | 个 | 2 |